Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання. Швидкі тести, відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 « Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами).

1. Інформація про юридичну особу, яка проводить закупівлю (Далі – Замовник): Комунальне некомерційне підприємство «Знам’янська міська лікарня ім. А.В. Лисенка» Знам’янської міської ради. Юридична адреса: 27400,  Кіровоградська обл., місто Знам’янка, вул. Михайла  Грушевського, буд. 15. Код за ЄДРПОУ – 01111227.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником:

33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання. Швидкі тести.

3. Ідентифікатор закупівлі: : UA-2023-02-24-002280-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета

закупівлі.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації.

Підтвердження відповідності медико-технічним характеристикам, запропонованого Учасником товару, надається Учасником за підписом та печаткою (у разі наявності) у формі заповненої таблиці наведеної нижче:

Медико-технічні вимоги до предмета закупівлі

| № п/ п | Найменування товару в ТД | Код згідно з НК 024:2019 | Одиниця виміру | Кількість | МТВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для визначення поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) | 30830 Швидкий тестовий пристрій для ідентифікації поверхневого антигену вірусу гепатиту В | шт | 1000 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Пороговий рівень чутливості - 1 нг/мл Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою, скарифікатором та спиртовою серветкою. |
| 2 | Тест для виявлення гепатиту С (HCV) | 30743 Набір для виявлення загальних антитіл до вірусу гепатиту С | шт | 1000 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв. Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. |
| 3 | Тест для виявлення сифілісу | 30828 Набір для ідентифікації антитіл до Treponema pallidum | шт | 200 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв. Чутливість: 100,00% Специфічність не нижче 99,00% Зберігання при температурі (+2 ° С - +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою, скарифікатором та спиртовою серветкою. |
| 4 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 (HIV 1/2) | 48446 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз | шт | 1000 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 10 хв. Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. |
| 5 | Тест для виявлення антитіл до ВІЛ1/2 (HIV1/2), комплект | 48446 ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз | шт | 100 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв. Чутливість: дорівнює 100,00% Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою, скарифікатором та спиртовою серветкою. |
| 6 | Тест для виявлення антитіл до H.Pylori | 30825 Набір реагентів для визначення антигенів бактерії Helicobacter pylori, експрес-тест | шт | 60 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 10 хв. Чутливість: 100,00% Специфічність: 99,9% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та індивідуально укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, розчинником у буфері або у небулі, інструкцією українською мовою. |
| 7 | Тест для виявлення антитіл до гепатиту А IgM | 30722 Набір реагентів для визначення антитіл до вірусу гепатиту А з імуноглобуліном M | шт | 10 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 15 хв. Чутливість: не нижче 99,00% Специфічність: не нижче 99,00% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та індивідуально укомплектовані необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, розчинником у буфері або у небулі, інструкцією українською мовою. |
| 8 | Комбінований тест для визначення креатинкінази МВ (КК-МВ), Міоглобіну, Тропоніну І | 61295 Числені маркери серцево-судинних захворювань ІВД, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | шт | 300 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15° С – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 10 хв. Чутливість для Креатинкінази МВ: 100,00% Специфічність для Креатинкінази МВ: 99,90% Чутливість для Міоглобіну: 100,00% Специфічність для Міоглобіну: 99,90% Чутливість для Тропоніну І: 100,00% Специфічність для Тропоніну І: 99,90% Зберігати при температурі 2° С - 30° С у закритій упаковці до закінчення терміну придатності. Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією українською мовою. |
| 9 | Тест для визначення простат-специфічного антигену (ПСА) | 54677 Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD, реагент | шт | 10 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 10 – 30 0С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров, сироватка, плазма Отримання результатів: 10 хв. Чутливість: 100,00% Специфічність: 99,9% Зберігання при температурі (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, розчинником у буфері або у небулі, інструкцією українською мовою. |
| 10 | Комбінований тест на наркотики №10 (амфетамін (AMP), марихуана (ТНС), морфін (МОР), метамфетамін (МЕТ), барбітурати (BAR), бензодіазепін (BZO), кокаїн (COC), фенциклідин (PCP), метадон (MTD), екстазі (МДМА) | 46994 Множинні наркотики IVD, набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | шт | 4050 | Тестовий планшет (панель) - призначені для якісного визначення амфетаміну, марихуани, морфіну, метамфітаміну барбітуратів, бензодіазепіну, кокаїну, фенциклідину, метадону, екстазі та їх основних метаболітів в зразках сечі людини; -надаються в індивідуальній упаковці; чутливість: Амфетамін – 500 нг/мл Марихуана – 50 нг/мл Морфін – 300 нг/мл Метамфетамін – 500 нг/мл Барбітурати - 300 нг/мл Бензодіазепін - 300 нг/мл Кокаїн – 300 нг/мл Фенциклідин – 25 нг/мл Метадон – 300 нг/мл Екстазі - 500 нг/мл - швидкість аналізу 5 хвилин; Зберігання і стабільність 1.Зберігати при температурі 2°С~30 °С у закритій упаковці до закінчення терміну придатності. 2. Бажано використати тест протягом 1 години після відкриття первинного пакування. 3. Використовуйте тест при вологості від 20% до 90% і температурі від 10°С до 30 °С. 4. Термін придатності тесту становить 24 місяці від дати виготовлення. 5. Зберігати у місці, захищеному від дії сонячного світла, вологи та високої температури. 6. Не заморожувати. |
| 11 | Швидкий тест для визначення антигена COVID-19, COV-S23, №1 | 50280 Короновірус (SARS-COV), Антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз | шт | 500 | Швидкий імунохроматографічний тест для швидкого якісного виявлення антигенів коронавірусу із мазка з носоглотки або ротоглотки. Комплектація: -індивідуальне саше з тест-касетою -екстракційна пробірка для зразків із буферним розчином та крапельницею -зонд-тампон (сваб) -інструкція -документ, що підтверджує верифікацію (лабораторії Центру громадського здоров’я або обласні лабораторні центри МОЗ України) Лист-підтвердження від виробника, що тест виявляє штами В.1.1.7 (Alpha), В.1.351, Р1, В.1 617.1 та В.1.617.2 (Delta), В.1.1.529 (Omicron) Зберігати при температурі 2-30 С Загальний термін придатності 24 міс Чутливість тесту не нижча 96,9 % Специфічність тесту не нижча 99,1 % Жодна з інтерферуючих речовин у наведених концентраціях не повинна впливати на ефективність тесту Речовина Концентрація Речовина Концентрація 3 безрецептурні назальні спреї 10% Guaiacol glyceryl ether 20 мг/мл (mg/ml) 3 ополіскувачі для рота 10% Mucin 1% 3 безрецептурні краплі для горла 10% Mupirocin 250 нг/мл (ng/ml) 4-acetamidophenol 10 мг/мл (mg/ml) Oxymetazoline 10 мг/мл (mg/ml) Acetylsalicylic acid 20 мг/мл (mg/ml) Phenylephrine 10 мг/мл (mg/ml) Albuterol 20 мг/мл (mg/ml) Phenylpropanolamine 20 мг/мл (mg/ml) Chlorpheniramine 5 мг/мл (mg/ml) Relenza ® (zanamivir) 20 мг/мл (mg/ml) Dexamethasone 5 мг/мл (mg/ml) Rimantadine 500 нг/мл (ng/ml) Dextromethorphan 10 мг/мл (mg/ml) Tamiflu ® (oseltamivir) 100 мг/мл (mg/ml) Diphenhydramine 5 мг/мл (mg/ml) Tobramycin 40 мг/мл (mg/ml) Doxylaminesuccinate 1 мг/мл (mg/ml) Triamcinolone 14 мг/мл (mg/ml) Flunisolide 3 мг/мл (mg/ml) |
| 12 | Швидкий тест на виявлення COVID-19, антитіла IgG/IgM, №1 | 50280 Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD, набір, імунохроматографічний, експрес-аналіз | шт | 100 | Загальний термін придатності: не менше 24 міс Процедура тестування проводиться при температурі 15 – 30 С. Тест-касета, зразок та буфер мають бути доведені до вказаної температури. Зразок для аналізу: цільна кров/сироватка/плазма Отримання результатів: 15 хв. Для IgM Чутливість не нижче 93,0%. Специфічність не нижче 99,0%. Для IgG Чутливість не нижче 98,0%. Специфічність не нижче 98,0% Зберігання: як при кімнатній температурі, так і в умовах побутового холодильника (t від +2 до +30° С) Тест – системи мають формат тест – касети та кожен тест має бути індивідуально укомплектований необхідними складовими для проведення тестування: одноразовою піпеткою, буфером або небулою з реагентом у кожному тесті, інструкцією. |
| 13 | Індикаторні моно смужки для візуального визначення відносної щільності сечі | 54524 Питома вага сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | уп | 3 | Індикаторні моно смужки для візуального визначення відносної щільності сечі в діапазоні: 1.005 – 1.030. |
| 14 | Індикаторні смужки для візуального визначення 4 показників сечі | 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | уп | 25 | Діапазони концентрацій: Глюкоза: 0.1 - 2.0% рН: 5 - 9 Білок: 0 - 2.0 г/л. Щільність: 1.005 - 1.030 Упаковка: Пластиковий флакон: 25 тест-смуг. |
| 15 | Тест-смужки для визначення 3 показників сечі (глюкоза, білок, рН) | 54518 Глюкоза сечі IVD, набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | уп | 25 | 50тест-смужок/упаковка, шкала глюкози - негатив.; 2,8ммоль/л; 5,5ммоль/л; 17ммоль/л; 55ммоль/л; шкала білок - негатив.; 0,3 г/л; 1 г/л; 5 г/л; шкала рН - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12; Концентрації робочого реагенту: Білок: ефір тетрабромфенолфталеіна 0,21%, тетрабромфеноловий синій 0,35%; Глюкоза: глюкозооксидаза 0,70%, пероксидаза 0,70%, тетраметилбензидин 13,5%; рН: метиловий червоний 0,71%, бромтимоловий синій 12,1% |
| 16 | Візуальні тест-смужки «pH-тест» для визначення рН сечі №50 | 54522 рН сечі IVD набір,колориметрична тест-смужка ,експрес аналіз | уп | 5 | Технічні характеристики: Діапазон: 5 - 9. Упаковка: Пластиковий флакон: 50 тест-смужок. |
| 17 | Універсальний папір pH 0-12 №100 | 54522 рН сечі IVD набір,колориметрична тест-смужка ,експрес аналіз | уп | 5 | 100 тест-смужок/упаковка, шкала рН - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12; Концентрації робочого реагенту: рН: метиловий червоний 0,71%, бромтимоловий синій 12,1% |
| 18 | Гемофан №50 | 54515 Скринінг сечі на кров IVD, набір | уп | 10 | Кров – Тест заснований на здатності гемоглобіну каталізувати окиснення індикатору органічним гідропероксидом, що втримуються в зоні індикації. Для виявлення крові в сечі на етикетці нанесено дві шкали порівняння: одна для визначення інтактних еритроцитів (шкала із синіми крапками), інша для вільного гемоглобіну (рівномірно пофарбована кольорова шкала). Проба високочутлива до гемоглобіну, реагує слабкою позитивною реакцією на присутність його в концентрації, що відповідає приблизно 5 еритроцитам в 1 мкл сечі. Кров: Концентрації робочого реагенту 1,5 %, куменова перекис водню 15,2 % - |
| 19 | Тест смужки до глюкометра №50 Акку чек Перформа | 30221 Реагент швидкого тестування на глюкозу | уп | 5 | Кількість смужок в упаковці50 штук. Об’єм зразка0,6 мкл Нормальний рівень глюкози у цільній крові Венозна3,3 – 5,5 Капілярна (з пальця)3,3 – 5,5 2 години після глюкозотолерантного тесту<6,7 венозна, <7,8 капілярна Нормальний рівень глюкози у плазмі крові Венозна3,6 – 6,1 Капілярна (з пальця)3,6 – 6,1 2 години після глюкозотолерантного тесту<7,4 венозна, <8,6 капілярна |

2. Загальні вимоги

1. Товар запропонований Учасником, повинен бути зареєстрованим в Україні у встановленому законодавством порядку згідно вимог Технічного регламенту та оцінки відповідності, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» та/або Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro». На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копію декларації (з додатками) про відповідність або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог Технічного регламенту.

2. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися сертифікатами відповідності, або сертифікатами якості виробника, або іншими документами передбаченими чинним законодавством. Завірені належним чином копії надаються на кожну окрему партію товару при поставці (надати гарантійний лист).

3. Запропоновані учасником товари повинні мати інструкції по використанню українською мовою (надати копії інструкцій по використанню).

4. Поставка товару проводиться за реальною потребою Замовника частинами (партіями) за накладними, на основі заявок. Кожна партія Товару обов’язково повинна супроводжуватися такими документами:

- Сертифікат якості, наданим підприємством-виробником;

- Інструкцією по використанню державною мовою;

- Мати маркування знаком відповідності технічним регламентам;

Учасник гарантує, що при постачанні будуть в наявності всі вищеперераховані документи до кожної одиниці товару (надати гарантійний лист).

5. Залишковий термін придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80 % від передбаченого виробником (надати гарантійний лист).

6. Упаковка, у якій будуть постачатися товар  має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування (надати гарантійний лист).

7. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою (надати гарантійний лист).

8. Поставка товару повинна здійснюватися транспортом Постачальника (спеціально обладнаним транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання). Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист (від учасника торгів) щодо забезпечення поставки товару транспортом Постачальника (спеціально обладнаним транспортом Постачальника з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання).

9. Місце поставки:  Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського,15 (надати гарантійний лист).

10. Доставка товарів транспортом постачальника, завантажувально-розвантажувальні роботи - за рахунок Постачальника (надати гарантійний лист). Обсяг закупівлі може бути зменшено в залежності від реального фінансування видатків замовника.

11. При виявленні Замовником дефектів упаковки товару, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника (надати гарантійний лист).

12. Учасник вправі запропонувати еквівалент. В разі подання еквіваленту на товари, що закуповуються, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по кожній представленій позиції, у вигляді наданої форми:

| Таблиця відповідності *заповнюється Учасником у разі подання еквіваленту |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації |  |  | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції |  |  |  |
|  | Повне (детальне) найменування предмету закупівлі | Медико-технічні вимоги Замовника | К-ть та од. виміру | Повне (детальне) найменування предмету закупівлі | Торгівельна назва | Медико-технічні вимоги за пропозицією Учасника | К-ть та од. виміру |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

13. На запропонований товар під час його транспортування, виготовлення, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України та/або міжнародним законодавством (надати документ в довільній формі).

14. Асортимент та кількість запропонованого учасниками товару на кожне найменування  закупівлі  мають відповідати опису, наведеному у  додатку 2 до тендерної документації (надати документ в довільній формі).

15. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та недопущення до участі у відкритих торгах недобросовісних учасників, а також підтвердження можливості поставки товару в 2023 році, Учасник повинен надати оригінал авторизаційного/гарантійного листа виробника або його офіційного представництва/філії виробника (якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або дилера/дистриб’ютора, повноваження яких повинні бути підтверджені відповідними документами (доручення, тощо), щодо підтвердження можливості постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником. Авторизаційний/гарантійний  лист повинен містити назву Учасника торгів, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, перелік та кількість товару, на який надається авторизаційний/гарантійний лист.

Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, усіх інших витрат.

У разі, якщо у Додатку 2 до Тендерної документації містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".

Товари російського та білоруського виробництва або походження не розглядаються та не акцептуються.

5. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даних швидких тестів.

6. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку та економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами).

При визначені очікуваної вартості застосовується метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі отриманих комерційних пропозицій та моніторингу ринкових цін, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель «Prozorro» та на аналогічних торгівельних майданчиках. Відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, була розрахована очікувана ціна як середньоарифметичне значення отриманих даних.

Таким чином очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання. Швидкі тести - становить 1 060 000,00 гривень з ПДВ.